ОКП 42 2100

ТУ 4221-009-79718634-2009

Прибор электроизмерительный комбинированный с функциями анализатора

Omix D4-MA-3-0.1-RS485

Руководство по эксплуатации

v. 2013-12-24-DSD-DVM-KLM-TMS

Содержание

| Введение …………………………………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Описание прибора ………………………………………………………………………………… | 3 |
| 1.2 Указания по безопасности …………………………………………………………………..….. | 3 |
| Монтаж и подключение …………………………………………………………………………... | 3 |
| 2.1 Комплект поставки …………………………………………………………………………..... | 4 |
| 2.2 Монтаж прибора ……………………………………………………………………………..... | 4 |
| 2.3 Схема подключения …………………………………………………………………………... | 5 |
| 2.4 Клеммы на передней панели …………………………………………………………………..... | 5 |
| 2.5 Заводские сведения о приборе ……………………………………………………………….. | 7 |
| Порядок работы с прибором ……………………………………………………………………... | 8 |
| 3.1 Передняя панель ………………………………………………………………………………. | 8 |
| 3.2 Назначение кнопок управления ……………………………………………………………… | 8 |
| Необходимые настройки прибора………………………………………………………….……... | 8 |
| 4.1 Установка коэффициента трансформации……………………….…………………………… | 9 |
| 4.2 Проверка подключения ……………………………………….…….….……………….…….. | 11 |
| 4.3 Установка времени ……………………………………….…………………………….……... | 12 |
| 4.4 Установка даты ………………………………………….…………...……………………..….. | 12 |
| 4.5 Настройка фильтров | 12 |
| Индикация …………………………………………………..…….……………………………….. | 13 |
| 5.1 Ток…………………………..…………………………………..…..………………………….... | 13 |
| 5.2 Напряжение………………………………………..……………………………………………. | 14 |
| 5.3 Активная мощность……………………………………………….……………………………. | 15 |
| 5.4 Реактивная мощность………………….………..……………….………………………………. | 16 |
| 5.5 Полная мощность………………....…………………………………..……………………….. | 16 |
| 5.6 Коэффициент мощности……………. ……………………………….……………………….... | 17 |
| 5.7 Частота сети ……………………………….……………………………………………………. | 17 |
| 5.8 Активная энергия……………….………………………………………………………………. | 18 |
| 5.9 Реактивная энергия………………..……………………………………………………………. | 18 |
| 5.10 Полная энергия………………………………………………………………………………….. | 19 |
| 5.11 Настройка тарифной зоны (TOU)……………………………………………………………. | 19 |
| Связь с прибором ……………………………………………………...………………………….. | 21 |
| 6.1 Описание протокола MODBUS …………………...…………………………………………. | 21 |
| Режим передачи RTU …………………………...……………………………………. | 21 |
| Формат пакета данных режима RTU ………………….…..………………………… | 21 |
| Поле адреса ………………………………….….……………………………………... | 22 |
| Поле функции ……………………………………..…………………………………... | 22 |
| Поле данных ……………………………….…….……………………………………. | 22 |
| Поле контрольной суммы ……………..……………………………………………… | 22 |
| 6.2 Регистры прибора ……………………………………………….……………………………. | 22 |
| 6.3 Сетевые подключения …………………………..….….…….……………………………….. | 25 |
| 6.4 Сетевые настройки ……………………………….….……………………………………….. | 25 |
| Сетевой адрес ……………………………….…………………………………………. | 25 |
| Скорость обмена данными…………………………………………………………….. | 25 |
| Контроль четности …………………………………………………………………….. | 25 |
| 6.5 Настройка параметров соединения …………….…………………………………………….. | 25 |
| 6.6 Связь с программой UniArt …………………………………………………………………... | 26 |
| Технические данные ………………………………………………………………………………. | 27 |
| Свидетельство о приемке…………………………………………………………………………… | 27 |
| Обратная связь………………………………………………………………………………………. | 27 |
| Сведения о поверке приборов электроизмерительных цифровых Omix…………………….. | 28 |
| Гарантийные обязательства ………………………………………………………………………. | 28 |

# Введение

1.1	Описание прибора

Электроизмерительный комбинированный цифровой прибор Omix D4-MA-3-0.1-RS485 c функциями анализатора (далее по тексту – «прибор») служит для получения данных о напряжении, токе, коэффициенте мощности, частоте питающего напряжения и потребляемой электроэнергии.

В приборе реализована функция измерения искажений формы питающего напряжения (анализатор гармоник). Некоторые мощные устройства могут создавать гармонические искажения синусоидальной формы напряжения сети. В этом случае наличие в приборе этой функции поможет обнаружить наличие искажений и принять меры по их устранению.

Omix D4-MA-3-0.1-RS485 – это простой в установке компактный трехфазный многофункциональный измерительный прибор, предназначенный для встраивания в системы контроля и управления. Прибор не требует специальных монтажных приспособлений и может быть установлен на стандартную DIN-рейку.

Конфигурация и настройка прибора выполняются кнопками на лицевой панели.

В приборе реализована простая связь с внешними устройствами посредством стандартных протоколов связи.

1.2	Указания по безопасности

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед выполнением монтажных работ.

## ВНИМАНИЕ!

- Перед выполнением любых монтажных работ убедитесь, что линии питания прибора и других устройств обесточены. Невыполнение этого правила может привести к несчастным случаям и/или повреждению оборудования.

- Запрещается работа с прибором, имеющим любые механические или электрические повреждения.

- Для предотвращения поражения электрическим током запрещается эксплуатация прибора в условиях повышенной влажности (под дождем, в сырых помещениях и т.п.).

- Периодически проверяйте состояние проводов и кабелей на предмет обнаружения трещин, переломов, повреждений изоляции и прочих повреждений.

- Запрещается работа с прибором людям в утомленном состоянии, а также находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, под воздействием медицинских препаратов или иных химических средств, вызывающих седативный синдром (снотворных, транквилизаторов и др.).

- Выполнение перечисленных выше требований обязательно.

  - Монтаж и подключение

## ВНИМАНИЕ!

- Помните, что при работе с прибором на его клеммах и подключенных проводах имеются напряжения, опасные для жизни.

- Все работы должны выполняться только квалифицированным персоналом. Нарушение этого правила может привести к несчастным случаям и/или повреждению оборудования.

- Перед началом любых работ внимательно изучите пункт 1.2 данного руководства.

- Внимательно изучите данное руководство перед подключением прибора к питающей сети.

  - Комплект поставки

Прибор поставляется в картонной упаковке размерами приблизительно 65×180×105 мм (В×Ш×Г). Распаковку производите в чистом, сухом месте.

Проверьте комплектность оборудования, находящегося в упаковке:

- Прибор Omix D4-MA-3-0.1-RS485

- Руководство по эксплуатации

- Разъем для подключения прибора (2 шт.)

  - Монтаж прибора

## ВНИМАНИЕ!

Не устанавливайте прибор вблизи силовых проводов и шин.

Обеспечьте достаточное для проведения технического обслуживания пространство позади прибора.

- Прибор оснащен стандартным креплением на DIN-рейку. Выберите нужное место и с небольшим усилием закрепите прибор (рис. 1).

Рис. 1

- Убедитесь, что прибор надежно закреплен.

  - Схема подключения

На рис. 2 приведена принципиальная электрическая схема подключения прибора к питающей сети.

Рис. 2

  - Клеммы на передней панели

Все соединения прибора (входы напряжения, питания, интерфейса связи и т.д.) выполняются с помощью клемм на передней панели прибора. Рекомендуемое усилие затягивания винтов клемм составляет 0,5 Н·м.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что силовые провода трансформаторов тока надежно изолированы и не имеют повреждений. Сечение проводов, которыми подключены трансформаторы тока, должно соответствовать мощности применяемых трансформаторов. Рекомендуется применение трансформаторов тока мощностью не менее 3 ВА, длина соединительных проводов должна быть не более 3 метров.

Провод от клеммы внешнего трансформатора тока, помеченной буквой «L», подключите к клемме прибора, помеченной буквой «L». Другой конец провода подключите к клемме внешнего трансформатора, помеченной буквой «К».

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте замыкания двух проводов, соединенных с трансформаторами тока различных фаз.

Выполните подключение внешних соединений прибора к клеммам на передней панели. Расположение и маркировка клемм внешних подключений изображены на рис. 3. Назначение клемм приведено в таблице 1.

Рис. 3

### Таблица 1

| Маркировка | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| L1 | Контролируемое напряжение (фаза А) | Подключение выполнять через предохранитель 6 А |
| L2 | Контролируемое напряжение (фаза В) |  |
| L3 | Контролируемое напряжение (фаза С) |  |
| I1 | Провод трансформатора тока фазы А | Необходимо соблюдать направление подключения провода (см. п. 2.4 «Внимание») |
| I2 | Провод трансформатора тока фазы В |  |
| I3 | Провод трансформатора тока фазы С |  |
| ~ | Напряжение питания ~90…250 В (=110...280 В) |  |
| N | Нейтраль |  |
| RS485 (+) | Подключение интерфейса RS-485 (+) |  |
| RS485 (−) | Подключение интерфейса RS-485 (−) |  |

  - Заводские сведения о приборе

Включите питание прибора. На дисплее отобразится главное меню прибора (рис. 4):

Рис. 4

С помощью кнопок ↓↑ пролистайте меню до пункта Config. Нажмите кнопку Enter (рис. 5):

Рис. 5

На дисплее появится надпись «PassWord…» с требованием ввести пароль. С помощью кнопок ↓↑ установите пароль «001», нажмите кнопку Enter.

Вы зашли в меню настроек, с помощью кнопок ↓↑ пролистайте его до пункта «Information». Нажмите кнопку Enter.

На дисплее появятся заводские сведения о приборе. Чтобы просмотреть их, используйте кнопки ↓↑. Чтобы выйти, используйте кнопку Back.

### Таблица 2

| № | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | EDt | Дата выпуска программного обеспечения прибора |
| 2 | Ver | Версия ПО прибора |
| 3 | ID | Заводской номер, присвоенный при калибровке |

- Порядок работы с прибором

  - Передняя панель

На передней панели прибора расположены графический дисплей и четыре кнопки управления (рис. 6).

Все измеренные данные выводятся на графический дисплей с разрешением 2 строки по 16 символов в каждой. Возможности индикации подробно описаны в разделе 5.

Кнопки управления и их функции подробно описаны в пункте 3.2.

Рис. 6

  - Назначение кнопок управления

Прибор имеет четыре кнопки управления. С их помощью осуществляется доступ ко всем функциям прибора.

Кнопки управления расположены под дисплеем в нижней части лицевой панели. Нажатие кнопки сопровождается щелчком.

Кнопка Enter служит для перехода в пункт, на который указывает стрелка, или для выбора поля ввода данных.

Кнопки ↓↑ выполняют функции перемещения по меню и изменения значений.

Кнопка Back служит для возврата к предыдущему уровню меню и для выхода в главное меню.

- Необходимые настройки прибора

В этом разделе описаны основные настройки прибора, которые необходимо выполнить для его правильной работы.

ВНИМАНИЕ!

- Необходимо знать и правильно задать в настройках прибора коэффициент трансформации используемых совместно с прибором трансформаторов тока.

- На всех трех контролируемых фазах должны быть установлены идентичные трансформаторы напряжения и тока.

Убедитесь, что силовые провода трансформаторов тока надежно изолированы и не имеют повреждений. Сечение проводов, которыми подключены трансформаторы тока, должно соответствовать мощности применяемых трансформаторов. Рекомендуется применение трансформаторов тока мощностью не менее 3 ВА, длина соединительных проводов должна быть не более 3 метров.

  - Установка коэффициента трансформации

ВНИМАНИЕ!

Задание коэффициента трансформации трансформатора тока является одной из наиболее важных настроек прибора, необходимых для его правильной работы.

Для настройки выполните следующие действия:

- Находясь в главном меню, используя кнопки ↓↑, выберите пункт Config (рис. 7):

Рис. 7

- Нажмите Enter. На дисплее появится надпись «PassWord…» с требованием ввести пароль. С помощью кнопок ↓↑, чтобы установить пароль «001» (рис. 8):

Рис. 8

По умолчанию в приборе установлен пароль «001».

- Нажмите Enter. В случае ввода неверного пароля на дисплей будет выведено сообщение об ошибке. Повторите ввод пароля еще раз. При правильном вводе пароля на дисплее будет отображено меню настроек (рис. 9):

Рис. 9

- Для установки коэффициента трансформации трансформатора тока с помощью кнопок ↓↑ выберите пункт CT Config.

- Нажмите Enter. На дисплее отобразится экран задания коэффициентов трансформации (рис. 10):

Рис. 10

- Нажмите Enter. Нажимая ↓↑, задайте значение первичного тока, указанное в маркировке используемого трансформатора. Нажмите Enter, чтобы сохранить изменения. Чтобы отменить ввод, нажмите Back (рис. 11):

Рис. 11

- Для установки коэффициента трансформации трансформатора напряжения с помощью кнопок ↓↑ выберите пункт VT Config.

- Нажмите Enter. На дисплее отобразится экран задания коэффициентов трансформации (рис. 12):

Рис. 12

- Нажмите Enter. Нажимая ↓↑, задайте значение первичного напряжения, указанное в маркировке используемого трансформатора. Нажмите Enter, чтобы сохранить изменения. Чтобы отменить ввод, нажмите Back (рис. 13):

Рис. 13

  - Проверка подключения

ВНИМАНИЕ!

Для исключения проблем, вызванных ошибками подключения контролируемых напряжений или трансформатора тока, необходимо сначала выполнить проверку чередования фаз.

Для выполнения проверки подключения войдите в меню настроек (Config) (п. 4.1).

- В меню настроек выберите пункт Line Status.

- Нажмите Enter. На дисплее появится экран проверки подключения (рис. 14):

Рис. 14

- С помощью кнопок ↓↑ проверьте правильность чередования фаз (рис. 15):

Рис. 15

Описание сообщений, выводимых на дисплей в этом режиме, дано в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

| Сообщение | Напряжение (Вольт) | Ток (Ампер) |
| --- | --- | --- |
| OK | На фазных проводах, отмеченных сообщением «ОК», присутствует напряжение. Если сообщение отсутствует на одной или нескольких фазах, подключение выполнено неправильно | Токи в фазах, отмеченных сообщением «OK», присутствуют и сфазированы с соответствующими напряжениями. Если сообщение отсутствует на одной или нескольких фазах, подключение выполнено неправильно |
| OPP | Не используется | Нарушена фазировка трансформатора тока |
| NO | Напряжение отсутствует | Ток отсутствует |

Таблица 4

| Сообщение | Напряжение (Вольт) |
| --- | --- |
| OK | Чередование фаз на входе напряжения верно |
| OPP | Неправильное чередование фаз на входе напряжения |

  - Установка времени

Для установки времени войдите в меню настроек (п. 4.1), выберите пункт Set Time и нажмите кнопку Enter. На дисплее появится экран установки времени (рис. 16):

Рис. 16

Нажмите Enter, чтобы установить время. С помощью кнопок ↓↑ измените часы; нажмите Enter, чтобы сохранить изменения. С помощью кнопок ↓↑ измените минуты; нажмите Enter, чтобы сохранить изменения. С помощью кнопок ↓↑ измените секунды; нажмите Enter, чтобы сохранить изменения.

  - Установка даты

Для установки даты войдите в меню настроек (п. 4.1), выберите пункт Set Date и нажмите кнопку Enter. На дисплее появится экран установки даты (рис. 17):

Рис. 17

Нажмите Enter, чтобы установить дату. С помощью кнопок ↓↑ измените день; нажмите Enter, чтобы сохранить изменения. С помощью кнопок ↓↑ измените месяц; нажмите Enter, чтобы сохранить изменения. С помощью кнопок ↓↑ измените год; нажмите Enter, чтобы сохранить изменения. Формат даты: ДД/ММ/ГГ.

  - Настройка фильтров

Прибор считывает и отображает значения каждую секунду. В сетях с высоким уровнем шума он может показывать большие флуктуации. С помощью усредняющих по времени фильтров эти флуктуации можно сгладить.

Среднее значение вычисляется методом «скользящего окна». Рекомендуемое время усреднения фильтра 3 секунды.

Внимание!

Усредняющие по времени фильтры не влияют на внутренние расчеты и сбор данных.

Чтобы установить фильтры напряжения, тока, мощности или частоты следует:

    - Войти в меню настроек.

    - Пролистать его до пункта Filter и нажать Enter.

    - Пролистать меню до нужного пункта (Voltage, Current, Power или Frequency).

    - Для изменения значения нажимайте Enter. Для сохранения изменений и возврата в меню нажмите Back.

- Индикация

В этом разделе описаны все отображаемые прибором параметры сети: напряжение, ток, мощность, коэффициент мощности  и потребляемая энергия.

  - Ток

Для вывода на дисплей значений тока для всех трех фаз и нейтральной линии выполните следующие действия:

- Находясь в основном меню, выберите пункт General (рис. 18):

Рис. 18

- Нажмите кнопку Enter. На дисплее появится экран настройки режима отображения значений напряжения, тока, коэффициента мощности и частоты сети. Выберите пункт Current (рис. 19):

Рис. 19

- Нажмите кнопку Enter. На дисплее появится экран текущих значений тока. Используйте кнопки ↓↑, чтобы посмотреть токи во всех трех фазах и нейтральной линии (рис. 20, 21).

Рис. 20

Рис. 21

  - Напряжение

Для вывода на дисплей значений напряжений для всех трех фаз выполните следующие действия:

- Находясь в основном меню, выберите пункт General (рис. 22):

Рис. 22

- Нажмите кнопку Enter. На дисплее появится экран настройки режима отображения значений напряжения, тока, коэффициента мощности и частоты сети. Выберите пункт Voltage (рис. 23):

Рис. 23

- Нажмите кнопку Enter. На дисплее появится экран значений напряжения. Используйте кнопки ↓↑, чтобы посмотреть напряжения во всех трех фазах и между фазами (рис. 24).

Рис. 24

- Описание сообщений, выводимых на дисплей в этом режиме, дано в таблице 5

Таблица 5

| Параметр | Описание | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| L1 | Напряжение между фазой 1 и нейтралью | Вольт (V) |
| L2 | Напряжение между фазой 2 и нейтралью | Вольт (V) |
| L3 | Напряжение между фазой 3 и нейтралью | Вольт (V) |
| L12 | Напряжение между фазой 1 и фазой 2 | Вольт (V) |
| L23 | Напряжение между фазой 2 и фазой 3 | Вольт (V) |
| L13 | Напряжение между фазой 1 и фазой 3 | Вольт (V) |

  - Активная мощность

- Находясь в основном меню, выберите пункт Power (рис. 25):

Рис. 25

- Нажмите кнопку Enter. На дисплее появится экран настройки режима отображения мощности (рис. 26):

Рис. 26

- Выберите пункт P. Power для отображения активной мощности. Нажмите Enter, на дисплее появится экран значений активной мощности. Используйте кнопки ↓↑, чтобы посмотреть активную мощность во всех трех фазах и суммарную активную мощность (рис. 27):

Рис. 27

Описание экранных обозначений параметров приведено в таблице 6.

Таблица 6

| Параметр | Описание | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| P | Активная мощность по каждой фазе | Вт (W) |
| Q | Реактивная мощность по каждой фазе | ВАР (VAR) |
| S | Полная мощность по каждой фазе | ВА (VA) |
| ΣP | Суммарная активная мощность по трем фазам | Вт (W) |
| ΣQ | Суммарная реактивная мощность по трем фазам | ВАР (VAR) |
| ΣS | Суммарная полная мощность по трем фазам | ВА (VA) |
| PF | Коэффициент мощности |  |

  - Реактивная мощность

- Находясь в меню Power, выберите пункт Q. Power для отображения реактивной мощности (рис. 28):

Рис. 28

- Нажмите Enter, на дисплее появится экран значений реактивной мощности. Используйте кнопки ↓↑, чтобы посмотреть реактивную мощность во всех трех фазах и суммарную реактивную мощность (рис. 29):

Рис. 29

  - Полная мощность

- Находясь в меню Power, выберите пункт S. Power для отображения полной мощности (рис. 30):

Рис. 30

- Нажмите Enter, на дисплее появится экран значений полной мощности. Используйте кнопки ↓↑, чтобы посмотреть полную мощность во всех трех фазах и суммарную полную мощность (рис. 31):

Рис. 31

  - Коэффициент мощности

Для вывода на дисплей коэффициента мощности выполните следующие действия:

- Находясь в основном меню, выберите пункт General.

- Нажмите Enter. На дисплее появится экран настройки режима отображения значений напряжения, тока, коэффициента мощности и частоты сети. Выберите пункт Pwr Factor (рис. 32):

Рис. 32

- Нажмите кнопку Enter. На дисплее появится экран отображения коэффициента мощности. Используйте кнопки ↓↑, чтобы посмотреть коэффициент мощности во всех трех фазах и суммарный коэффициент мощности (рис. 33):

Рис. 33

  - Частота сети

Для вывода на дисплей частоты сети в каждой фазе выполните следующие действия:

- Находясь в меню General, выберите пункт Frequency.

- Нажмите кнопку Enter. На дисплее появится экран отображения частоты сети. Используйте кнопки ↓↑, чтобы посмотреть частоту во всех трех фазах (рис. 34):

Рис. 34

  - Активная энергия

- Находясь в основном меню, выберите пункт Energy (рис. 35):

Рис. 35

- Нажмите кнопку Enter. На дисплее появится экран настройки режима отображения энергии (рис. 36):

Рис. 36

- Выберите пункт P Energy для отображения активной энергии. Нажмите Enter, на дисплее появится экран значений активной энергии. Используйте кнопки ↓↑, чтобы посмотреть активную энергию во всех трех фазах и суммарную активную энергию (рис. 37):

Рис. 37

  - Реактивная энергия

- Находясь в меню Energy, выберите пункт Q Energy для отображения реактивной энергии (рис. 38):

Рис. 38

- Нажмите Enter, на дисплее появится экран значений реактивной энергии. Используйте кнопки ↓↑, чтобы посмотреть реактивную энергию во всех трех фазах и суммарную реактивную энергию (рис. 39):

Рис. 39

  - Полная энергия

- Находясь в меню Energy, выберите пункт S Energy для отображения полной энергии (рис. 40):

Рис. 40

- Нажмите Enter, на дисплее появится экран значений полной энергии. Используйте кнопки ↓↑, чтобы посмотреть полную энергию во всех трех фазах и суммарную полную энергию (рис. 41):

Рис. 41

  - Настройка тарифной зоны (TOU)

- Находясь в меню Config, выберите пункт T.O.U. для настроек тарифной зоны (рис. 42):

Рис. 42

- Нажмите Enter, на дисплее появится экран настроек тарифной зоны. Используйте кнопку Enter, чтобы выбрать нужную вам тарифную зону (рис. 43):

Рис. 43

Чтобы просмотреть значения энергии в соответствии с тарифом:

  - Находясь в меню Energy, выберите пункт TOU (L1-3) и нажмите кнопку Enter (рис. 44):

Рис. 44

  - Пролистайте меню до пункта Rt-P. Energy и нажмите Enter (рис. 45):

Рис. 45

  - Пролистайте меню до пункта Rate 1 и нажмите Enter (рис. 46):

Рис. 46

  - Появится экран активной энергии, тариф 1. Используйте кнопки ↓↑, чтобы посмотреть активную энергию во всех трех фазах  и суммарную (рис. 47):

Рис. 47

  - Чтобы просмотреть энергию по тарифам 2 и 3 повторите шаги 3 и 4.

  - Чтобы просмотреть аналогичные данные для реактивной и полной энергии повторите шаги с 1 по 5.

- Связь с прибором

В приборе имеется последовательный интерфейс, позволяющий подключать его к сети для связи с компьютером и другими устройствами, поддерживающими протокол MODBUS.

MODBUS – широко распространенный протокол связи, являющийся промышленным стандартом. С помощью протокола MODBUS можно осуществить связь между персональным компьютером и несколькими приборами (до 247 приборов в сети). При этом компьютер является ведущим  (master), а приборы – ведомыми устройствами (slaves). Компьютер выполняет последовательный опрос подключенных к нему приборов и получает от них запрашиваемые данные. Прибор (приборы) отвечает на запрос ведущего устройства, но не может начать передавать данные самостоятельно. На один запрос ведущего устройства генерируется один ответ одного ведомого устройства.

  - Описание протокола MODBUS

    - Режим передачи RTU

Протокол MODBUS использует режим передачи RTU (Remote Transmission Unit – удаленный терминал). В режиме RTU для передачи данных используется двоичная 8-битная последовательность с контролем четности (EVEN parity) или без контроля четности (NO parity). В настройках связи с прибором необходимо задать требуемые параметры (таблица 7).

Таблица 7

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Стартовый бит | 1 |
| Биты данных | 8 |
| Бит контроля четности | 1 |
| Стоп-бит | 1 |

    - Формат пакета данных режима RTU

Информация запроса и ответа посылается в виде пакета данных. Каждый пакет содержит следующую информацию:

- Адрес устройства в сети

- Функция (описание функций см. в п. 6.1.4)

- Передаваемые данные

- Контрольная сумма

Таблица 8

| Адрес | Функция | Данные | Контрольная сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 бит | 8 бит | N * 8 бит | 16 бит |

Если приемное устройство (прибор) не получит никаких данных или возникнет пауза в сообщении с длительностью, требуемой для передачи 3,5 слов данных на заданной скорости, это означает, что передача завершена или аварийно прервана. Следующий байт данных, полученный прибором, может быть определен как адрес. Максимальная длина запроса и ответа может достигать 256 байт с учетом контрольной суммы.

    - Поле адреса

Каждому прибору, находящемуся в сети, присваивается адрес, назначаемый пользователем. Адрес может быть задан числом в диапазоне 1–247. Каждый прибор должен иметь свой уникальный адрес, дублирование адресов в пределах сети недопустимо.

    - Поле функции

Данный параметр содержит код операции, сообщающий прибору команду, которую требуется выполнить.

В формате сообщений прибора предусмотрено использование и передача следующих функций (таблица 9):

Таблица 9

| Функция | Наименование в MODBUS | Действие |
| --- | --- | --- |
| Function 03 | Чтение регистра памяти | Получение данных с прибора |
| Function 04 | Чтение входного регистра | Получение данных с прибора |
| Function 06 | Запись одного регистра | Передача данных прибору |
| Function 16 | Запись нескольких регистров | Передача данных прибору |

    - Поле данных

Этот параметр содержит собственно данные запроса или результатов измерений, а также инструкции, посылаемые компьютером прибору. В этих инструкциях содержатся команды для выполнения требуемых действий или запрос на отправку данных. В ответном сообщении от прибора может присутствовать информация о содержимом одного или нескольких регистров.

    - Поле контрольной суммы

Поле контрольной суммы содержит данные для проверки целостности полученного пакета данных, вычисленные методом циклического избыточного кода (Cyclical Redundancy Check – CRC16).

Более подробная информация о CRC содержится в руководстве по протоколу MODBUS.

  - Регистры прибора

Прибор поддерживает сообщения, содержащие функции типа 03 и 04 (см. таблицу 9). В ответе на запрос от компьютера на чтение из определенного поля может содержаться функция типа 03 или 04 в зависимости от формата полученного запроса.

Отличие этих функций заключается в том, что при использовании функции типа 03 прибор посылает только целую часть значения поля, запрашиваемого компьютером. Соответственно, компьютер отобразит в соответствующем поле значение целой части.

При использовании функции типа 04 значение запрашиваемого поля передается в виде целой и дробной части, хранящихся в отдельных регистрах. Компьютер объединяет целую и дробную часть в единое число с плавающей точкой. Подробнее информация об операциях с плавающей точкой содержится в документе IEEE Standard 754 Floating Point.

Пример 1:

Если запрос с компьютера содержит функцию типа 03, ответ будет содержать только целую часть содержимого запрашиваемого поля.

Компьютер запрашивает значение напряжения на фазе 1, реальное напряжение на фазе 1 равно 230,5 В.

Функция типа 03 обеспечивает передачу только целой части содержимого запрашиваемого поля, т.е. на экране компьютера отобразится значение 230 В.

Пример 2:

Если запрос с компьютера содержит функцию типа 04, ответ будет содержать два числа (целую и дробную часть), считанные из отдельных регистров, соответствующих запрашиваемому полю, т.е. полную информацию о значении данного поля.

Компьютер запрашивает значение напряжения на фазе 1, реальное напряжение на фазе 1 равно 230,5 В.

Функция типа 04 обеспечивает передачу ответа, состоящего из содержимого регистров 1 и 2, объединением которых формируется число с плавающей точкой, равное полному значению содержимого запрашиваемого поля, т.е. на экране компьютера отобразится значение 230,5 В.

Назначения регистров перечислены в таблице 10.

Таблица 10

| №№ | Регистр | Поле | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | Напряжение, фаза 1 | Чтение |
| 2 | 3-4 | Напряжение, фаза 2 | Чтение |
| 3 | 5-6 | Напряжение, фаза 3 | Чтение |
| 4 | 7-8 | Линейное напряжение ф.1 – ф.2 | Чтение |
| 5 | 9-10 | Линейное напряжение ф.2 – ф.3 | Чтение |
| 6 | 11-12 | Линейное напряжение ф.3 – ф.1 | Чтение |
| 7 | 13-14 | Ток, фаза 1 | Чтение |
| 8 | 15-16 | Ток, фаза 2 | Чтение |
| 9 | 17-18 | Ток, фаза 3 | Чтение |
| 10 | 19-20 | Активная мощность, фаза 1 | Чтение |
| 11 | 21-22 | Активная мощность, фаза 2 | Чтение |
| 12 | 23-24 | Активная мощность, фаза 3 | Чтение |
| 13 | 25-26 | Суммарная активная мощность, ф.1+ф.2+ф.3 | Чтение |
| 14 | 27-28 | Полная мощность, фаза 1 | Чтение |
| 15 | 29-30 | Полная мощность, фаза 2 | Чтение |
| 16 | 31-32 | Полная мощность, фаза 3 | Чтение |
| 17 | 33-34 | Суммарная полная мощность, ф.1+ф.2+ф.3 | Чтение |
| 18 | 35-36 | Реактивная мощность, фаза 1 | Чтение |
| 19 | 37-38 | Реактивная мощность, фаза 2 | Чтение |
| 20 | 39-40 | Реактивная мощность, фаза 3 | Чтение |
| 21 | 41-42 | Суммарная реактивная мощность, ф.1+ф.2+ф.3 | Чтение |
| 22 | 43-44 | Коэффициент мощности, фаза 1 | Чтение |
| 23 | 45-46 | Коэффициент мощности, фаза 2 | Чтение |
| 24 | 47-48 | Коэффициент мощности, фаза 2 | Чтение |
| 25 | 49-50 | Суммарный коэфф. мощности, ф.1+ф.2+ф.3 | Чтение |
| 26 | 51-52 | Частота напряжения сети, фаза 1 | Чтение |
| 27 | 53-54 | Частота напряжения сети, фаза 2 | Чтение |
| 28 | 55-56 | Частота напряжения сети, фаза 3 | Чтение |
| 29 | 57-58 | Ток в нулевом проводе | Чтение |
| 30 | 59-60 |  |  |
| 31 | 61-62 |  |  |
| 32 | 63-64 |  |  |
| 33 | 65-66 |  |  |
| 34 | 67-68 |  |  |
| 35 | 69-70 |  |  |
| 36 | 71-72 |  |  |
| 37 | 73-74 |  |  |
| 38 | 75-76 |  |  |
| 39 | 77-78 |  |  |
| 40 | 79-80 | Активная энергия | Чтение |
| 41 | 81-82 | Реактивная энергия | Чтение |
| 42 | 83-84 | Полная энергия | Чтение |
| 43 | 85-86 |  | Чтение |
| 44 | 87-88 | Период времени от 1 до 2000 с | Чтение |
| 45 | 89-90 | Адрес в сети | Чтение |
| 46 | 91-92 | Скорость передачи | Чтение |
| 47 | 93-94 | Четность | Чтение |
| 48 | 95-96 | Коэффициент трансформации трансформатора тока | Чтение/Запись |
| 49 | 97-98 | Среднее напряжение за период времени (44) | Чтение/Запись |
| 50 | 99-100 | Средний ток за период времени (44) | Чтение/Запись |
| 51 | 101-102 | Средняя мощность за период времени (44) | Чтение/Запись |
| 52 | 103-104 | Средняя частота за период времени (44) | Чтение/Запись |
| 53 | 105-106 | КГИ напряжения, фаза 1 | Чтение |
| 54 | 107-108 | КГИ напряжения, фаза 2 | Чтение |
| 55 | 109-110 | КГИ напряжения, фаза 3 | Чтение |
| 56 | 111-112 | КГИ тока, фаза 1 | Чтение |
| 57 | 113-114 | КГИ тока, фаза 2 | Чтение |
| 58 | 115-116 | КГИ тока, фаза 3 | Чтение |
| 59 |  |  |  |
| 60 | 119-120 | Активная энергия, фаза 1 | Чтение |
| 61 | 121-122 | Активная энергия, фаза 2 | Чтение |
| 62 | 123-124 | Активная энергия, фаза 1 | Чтение |
| 63 | 125-126 | Реактивная энергия, фаза 1 | Чтение |
| 64 | 127-128 | Реактивная энергия, фаза 2 | Чтение |
| 65 | 129-130 | Реактивная энергия, фаза 3 | Чтение |
| 66 | 131-132 | Полная мощность, фаза 1 | Чтение |
| 67 | 133-134 | Полная мощность, фаза 2 | Чтение |
| 68 | 135-136 | Полная мощность, фаза 3 | Чтение |
| 301 | 601-602 | Уровень 1-й гармоники напряжения, фаза 1 | Чтение |
| 302 | 603-604 | Уровень 2-й гармоники напряжения, фаза 1 | Чтение |
| 331 | 661-662 | Уровень 31-й гармоники напряжения, фаза 1 | Чтение |
| 332 | 663-664 | Уровень 32-й гармоники напряжения, фаза 1 | Чтение |
| 333 | 665-666 | Уровень 1-й гармоники напряжения, фаза 2 | Чтение |
| 334 | 667-668 | Уровень 2-й гармоники напряжения, фаза 2 | Чтение |
| 363 | 725-726 | Уровень 31-й гармоники напряжения, фаза 2 | Чтение |
| 364 | 727-728 | Уровень 32-й гармоники напряжения, фаза 2 | Чтение |
| 365 | 729-730 | Уровень 1-й гармоники напряжения, фаза 3 | Чтение |
| 366 | 731-732 | Уровень 2-й гармоники напряжения, фаза 3 | Чтение |
| 395 | 789-790 | Уровень 31-й гармоники напряжения, фаза 3 | Чтение |
| 396 | 791-792 | Уровень 32-й гармоники напряжения, фаза 3 | Чтение |
| 397 | 793-794 | Уровень 1-й гармоники тока, фаза 1 | Чтение |
| 398 | 795-796 | Уровень 2-й гармоники тока, фаза 1 | Чтение |
|  | 853-854 | Уровень 31-й гармоники тока, фаза 1 | Чтение |
|  | 855-856 | Уровень 32-й гармоники тока, фаза 1 | Чтение |
|  | 857-858 | Уровень 1-й гармоники тока, фаза 2 | Чтение |
|  | 859-860 | Уровень 2-й гармоники тока, фаза 2 | Чтение |
|  | 917-918 | Уровень 31-й гармоники тока, фаза 2 | Чтение |
|  | 919-920 | Уровень 32-й гармоники тока, фаза 2 | Чтение |
|  | 921-922 | Уровень 1-й гармоники тока, фаза 3 | Чтение |
|  | 923-924 | Уровень 2-й гармоники тока, фаза 3 | Чтение |
|  | 981-982 | Уровень 31-й гармоники тока, фаза 3 | Чтение |
|  | 983-984 | Уровень 32-й гармоники тока, фаза 3 | Чтение |

  - Сетевые подключения

Связь с прибором осуществляется посредством интерфейса RS-485. Разъем интерфейса находится на задней панели прибора, подключение выполняется с помощью ответной части разъема, входящей в комплект.

  - Сетевые настройки

Для обеспечения связи между компьютером и прибором необходимо в обоих устройствах задать следующие параметры связи:

Сетевой адрес

Скорость обмена данными

Контроль четности

    - Сетевой адрес

Каждому прибору в сети должен быть присвоен свой уникальный адрес. В используемом в приборе протоколе MODBUS разрешается задавать адреса в диапазоне 1–247.

    - Скорость обмена данными

Скорость обмена данными – это скорость, измеряемая в бит/с, с которой происходит передача сообщений между прибором и компьютером. При хорошем качестве линии связи возможно использование бóльших скоростей. Если линия имеет низкую помехозащищенность или проложена в местах с большой напряженностью помех, скорость обмена, возможно, придется уменьшить.

Прибор поддерживает следующие скорости обмена данными:

300	бит/с

600	бит/с

1200	бит/с

2400	бит/с

4800	бит/с

9600	бит/с

19 200	бит/с

38 400	бит/с

    - Контроль четности

Значение контроля четности может быть задано No или Even (подробности см в п. 6.1.1).

  - Настройка параметров соединения

Войдите в меню Config (подробности см. в п. 4.1). В меню Config выберите пункт Communicat. и нажмите Enter. На дисплее появится экран настройки параметров соединения (рис. 48):

Рис. 48

В этом меню вы можете настроить скорость обмена данными, адрес, задать контроль четности и стоп-бит.

  - Соединение с программой UniArt

UniArt – специализированная программа, используемая для чтения и записи данных в регистры прибора. Каждая строка в таблице регистров представляет собой отдельное поле, содержащее информацию. Программа UniArt управляет каждым полем как отдельным параметром (преобразует значение каждого поля в значение определенного параметра).

Для считывания значений полей с использованием программы UniArt выполните следующие действия:

- Найдите в таблице регистров параметр, который требуется считать.

- Запомните порядковый номер из первой графы таблицы.

- Определите номер файла, в котором будет сохранен данный параметр.

Один файл, создаваемый программой, может содержать в себе до 128 параметров (значений полей). При бóльшем количестве параметров программа создаст несколько отдельных файлов.

Номера файлов соотносятся с порядковыми номерами полей следующим образом:

Файл № 0 	содержит поля с номерами 	1–128

Файл № 1 	содержит поля с номерами 	129–256

Файл № 2 	содержит поля с номерами 	257–384

Файл № 3 	содержит поля с номерами 	385–512

- Определите номер позиции параметров в файлах.

Номер позиции рассчитывается по формуле:

              - P = N – (F · 128),

где:		P – номер позиции;

N – порядковый номер поля

F – номер файла

Примеры:

- Требуется считать значение напряжения фазы 2 (порядковый номер – 2). Параметр будет сохранен в файл № 0 (см. п. 6.6, шаг 3). Применив формулу, определяем номер позиции:

P = 2 – (0 · 128) = 2

Параметр будет сохранен в файле № 0, в позиции 2.

- Требуется считать величину 30-й гармоники напряжения фазы 1 (порядковый номер – 330). Параметр будет сохранен в файл № 2. Применив формулу, определяем номер позиции:

P = 330 – (2 · 128) = 74

Параметр будет сохранен в файле № 2, в позиции 74.

- Требуется считать величину 7-й гармоники тока фазы 3 (порядковый номер – 467). Параметр будет сохранен в файл № 3. Применив формулу, определяем номер позиции:

P = 467 – (3 · 128) = 83

Параметр будет сохранен в файле № 3, в позиции 83.

Для удобства работы рекомендуется записать все определенные и вычисленные номера в таблицу (пример – таблица 11):

### Таблица 11

| № | Порядковый № поля | Название параметра, соответствующего данному полю | № файла | № поз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Напряжение, Фаза 1 | 0 | 2 |
| 2 | 330 | Уровень 31-й гармоники напряжения, Фаза 2 | 2 | 74 |
| 3 | 467 | Уровень 7-й гармоники тока, Фаза 3 | 3 | 83 |
| 4 | 128 |  | 0 | 128 |
| 5 | 129 |  | 1 | 1 |
| 6 | 256 |  | 1 | 128 |
| 7 | 257 |  | 2 | 1 |
| 8 | 384 | Уровень 20-й гармоники напряжения, Фаза 3 | 2 | 128 |
| 9 | 385 | Уровень 21-й гармоники напряжения, Фаза 3 | 3 | 1 |

- Технические данные

### Таблица 12

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное измеряемое напряжение | ~650 В/30 кВ через трансформатор |
| Максимальный измеряемый ток | 6 А/5 кА через трансформатор |
| Предельное входное напряжение, В | 1000 |
| Предельный входной ток, А | 6 |
| Коэффициент мощности | −1...1 |
| Гармоники | До 31 вкл. |
| Материал корпуса | Негорючий АВС-пластик |
| Дисплей | ЖК, символьный, 2 строки по 16 символов |
| Рабочая температура, °С | –20...+70 |
| Условия хранения | –20...+80°С, 0...90% RH |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Монтаж | На DIN-рейку |
| Питание | ~90...250 В, =110...280 В, 50/60 Гц, 20 ВА |
| Масса, г | 450 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм | 96×76×57 |

Технические характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления

- Свидетельство о приемке

Прибор электроизмерительный цифровой

OMIX ________________________________________________________ заводской номер № _______________________ соответствует техническим характеристикам настоящего паспорта и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____________

Представитель ОТК ________________

Дата продажи ____________

- Сведения о поверке приборов электроизмерительных цифровых Omix

Прибор электроизмерительный Omix____________________ заводской номер № _________________

Поверка прибора Omix осуществляется в соответствии с методикой поверки МП-2203-0178-2009, утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» в 2009 г., по заказу клиента. Межповерочный интервал – 4 года.

| Дата поверки | Вид поверки | Результаты поверки | Подпись и клеймо поверителя |
| --- | --- | --- | --- |

Данную продукцию Вы можете приобрести в компании

ООО «МТД проект»

тел. (495)989-22-74

email: info@mtd-proekt.ru

Дата продажи:   _________________

М. П.

# Text boxes

М. П.